LVDT差动变压器WYDC位移传感器
说

明

书

西安星宝测控技术有限公司
差动变压器型直流位移传感器
[image: image1.jpg]


   

传感器变送器一体式
[image: image2.png]



传感器，变送器分开形式
一、简介：

 WYDC型位移传感器，它把直线移动的机械量变换为电量。广泛地用于测量予先被变成位移的各种物理量，如伸长、移动、振动、膨胀、应变、重量等，它的特点是线性好，结构简单，工作可靠，频带宽，灵敏度高，时间常数小，可广泛应用于工矿企业、国防工程、科学研究及大专院校，测量位移量的静态和动态特性。它将传感器、振荡器和解调器、滤波器集为一体，只要外供直流稳压电源即可工作，具有长距离传输等特点。


[image: image3.wmf]原理示意图


其原理为差动变压器（LVDT）,见上图，由同心分布在线圈骨架上一初级线圈P，二个级线圈N1和N2组成，线圈组件内有一个可自由移动的杆装磁芯（铁芯），当铁芯在线圈内移动时，改变了空间的磁场分布，从而改变了初次级线圈之间的互感量M，当初级线圈供给一定频率的交变电压时，次级线圈就产生了感应电动势，随着铁芯的位置不同，次级产生的感应电动势也不同，这样，就将铁芯的位移量变成了电压信号输出。为了提高传感器灵敏度改善线性度，实际工作时是将两个次级线圈反串接，故两个次级线圈电压极性相反，于是，传感器的输出是两个次级线圈电压之差，其电压差值与位移量成线性关系。原理图如下：
二、技术指标：
线性行程（满量程）

单向：0--1mm到0--1000mm 可选

双向：±0.5-±500mm

线性度：1% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1%FS可选

输出：0－5V,0-10V,4-20mA，－10到10V可选

工作电压：单电源12V,15V,24 V或双电源±12V可选

工作温度 -10℃-+50℃

外壳材质：不锈钢

防护等级：IP66(IP68可选)

三、安装：

将传感器本体通过两个架子固定，可分离式结构测量杆通过螺栓同被测体连接；回弹式结构测量杆通过轴向弹簧的弹力顶于被测体上，测量杆随被测体的移动同步移动实现位移测量。

[image: image4.png]



[image: image5.wmf]
[image: image6.png]R

v
ono
v

ololl





安装示意图

四、结构形式：

[image: image7.emf]
五、 电气连接                                                                

[image: image8.png]HBESH

]

B




单电源结构

[image: image9.png]



双电源结构

六、外型尺寸表

	型号WYDC－
	1L
	0.5D
	3L
	1.5D
	5L
	3D
	10L
	5D
	15L
	7.5D
	20L
	10D
	25L
	30L
	15D
	50l
	25D
	100L
	50D
	150L
	75D
	200L
	100D
	300L
	150D

	线性行程 mm
	1
	±0.5
	3
	±1.5
	5
	±2.5
	10
	±5
	15
	±7.5
	20
	±10
	25
	30
	±15
	50
	±25
	100
	±50
	150
	±75
	200
	±100
	300
	±150

	结
构
尺
寸
mm
	A
	153
	153
	153
	178
	178
	198
	198
	239
	303
	393
	443
	544
	743

	
	B
	27
	27
	27
	34
	34
	34
	38
	80
	100
	125
	150
	182
	270

	
	C
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5
	φ5

	
	D
	φ20
	φ20
	φ20
	φ20
	φ20
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26

	
	E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	M5
	M5
	M5
	M5
	M5
	M5
	M5

	精

度
	0.1%
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆

	
	0.2%
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆

	
	0.3%
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆

	
	0.5%
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆


	型号WYDC-
	400L
	200D
	500L
	250D
	600L
	300D
	700L
	350D
	800L
	400D
	1000L
	500D

	线性行程 mm
	400
	±200
	500
	±250
	600
	±300
	700
	±350
	800
	±400
	1000
	±500

	结
构
尺
寸
mm
	A
	842
	987
	987
	1029
	1093
	1326

	
	B
	418
	418
	418
	460
	520
	620

	
	C
	φ5
	φ5
	φ5
	φ8
	φ8
	φ8

	
	D
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26
	φ26

	
	E
	M5
	M5
	M8
	M8
	M8
	M8

	精

度
	0.1%
	☆
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0.2%
	☆
	☆
	☆
	 
	 
	 

	
	0.3%
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆

	
	0.5%
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆


备注：表中打☆的产品无

七、选型示例：

请提供量程，线性度，结构形式，零点位置，传感器电源及输出等参数


[image: image10.wmf]外

里

回弹式

可分离式

0

－

5V,0-10V,4-20mA

，－

10

到

10V

9V,12V,15V,24 V,

¡À

12V,

¡À

15V

0.5

%，0.3

%，0.2

%，0.1

%，0.05�

%

单向

-双向�

见参数表 单向：,

1-1000mm 

         双向：0.5-500mm

零点位置

结构形式

输出信号

工作电源

精    度

方    向

量    程


如：WYDC-10L---0.3%FS---24V---0-10V---H---W

表示为直流位移传感器，测量量程为0－10mm，线性度0.5％FS,供电24VDC，输

出4－20mA，回弹式结构，零点在外

八、备注：特殊形式订货时声明

如：单传感器，或传感器，变送器分开形式

±30mm参考±25mm本体长度A=209,

±40mm参考±50mm本体长度A=259,

放大器尺寸为Φ26×110


7

_1234567890.dwg

_1234567891.dwg

